振动叩击排痰机招标参数

- 1.整机外观轻便小巧，主机重量≤8kg，标配移动台车。

- 2.屏幕尺寸≥7英寸TFT屏，电容触摸屏技术，分辨率：800×480,屏幕亮度1-8级可调。

- 3.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

- 4.▲用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）、大字体界面（可通过屏幕上的按键切换病人通道）。

- 5.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。

- 6.▲治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式

- 7.▲叩击排痰治疗时间应可设置：

- 手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min，步长1min），

- 自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

- 自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）

- 8.▲手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。

- 成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz，

- 儿童：10～30Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz。

- 9.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

- 10.具有振动叩击排痰功能，支持双人通道使用，配备C型（成人）动力装置、X型（儿童）动力装置，可选配雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%，中位粒径为3.5μm±25％。

- 11.C型（成人）叩击头，径向振幅6mm，误差不超过±15％；X型（儿童）叩击头，径向振幅3.4mm，误差不超过±20％。

- 12.配置叩击头尺寸-C型有5种，配置叩击头尺寸-X型有5种。

- 13.▲传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

- 14.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，雾化功能≤65dB(A)。

- 15.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

- 16.具有故障提示功能。

- 17.音量1-8级可调。

- 18.机器使用寿命10年。