低频体外膈肌起搏器

一、参数：

- 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz；

- 脉冲宽度：200us；

- 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟；

- 刺激强度：0～30单位（即0-27V），可调节；

- 治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；

- 具有贴片位置提示功能；

- 内置高性能充电芯片，充电仅需4小时；超大容量电池，可持续工作10小时以上；

- 脉冲串占空比1:3；

- 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节；

- 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

- 内设独立WDT故障后重启功能，提高系统运行的安全和效率；

- 噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；

- 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；

- 电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%；

- 工作模式：连续运行。

二、配置清单：

| 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 电源适配器 | 1 | 个 |
| 中规插脚 | 1 | 个 |
| 导线 | 2 | 条 |
| 理疗用体表电极 | 50 | 套 |
| 说明书 | 1 | 份 |
| 合格证/保修卡 | 1 | 张 |
| 售后服务政策卡 | 1 | 张 |
| 束口绒布袋 | 1 | 个 |
| 装箱清单 | 1 | 份 |