**直立电动病床**

**一、技术参数**

1. 床下框离地间距：140mm 方便移位机的使用；
2. 床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动；
3. 配备手控板和护士控制板，护士控制板有一键式背膝联动控制功能，

带整体功能锁定的装置；

1. 靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置；
2. 床体前方框架开叉结构；
3. 6个超级静音电机控制床体升降及角度调节；
4. 配备耐用的IV 输液架，两侧共6个引流挂勾 ；
5. 配备蓄电池，可在断电状态下继续工作；
6. 直立状态，腿部变形设计,第五轮设计防止移动偏位,站立使用状态下

自动移至床体两侧，复位后外展框架自动回位；

1. 靠背角度：0-75度,±5度；
2. 曲腿角度：0-35度，±5度；
3. 特伦德伦伯卧位0-13度 反特伦德伦伯卧位:-13°-0度；
4. 直立倾斜角度：0-85度，±5度；
5. 工作承重：250kg，倾斜装载重量：175kg，最大用户重量：175kg；
6. 电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A；
7. 额定负载最大10%，连续使用2分钟，间隙18分钟后再操作；
8. 安全标准BS EN 60601-1:2006 BS EN 60601-2-52:2010；
9. 电磁兼容标准BS EN 60601-1-2:2002；
10. 防水等级IPX4；
11. 产品具有CE,FDA证书；
12. 脚托板安全工作载荷不小于1500N，绑带安全工作载荷不小于500N（提供省级或第三方检测报告）。

**直立电动病床**

**配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 6 | 国产 |
| 2 | 绑带 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 中控锁脚轮 | 只 | 4 | 国产 |
| 4 | 备用电池 | 个 | 1 | 国产 |
| 5 | 床头尾板 | 套 | 1 | 国产 |
| 6 | 护栏 | 块 | 4 | 国产 |
| 7 | 护士控制板 | 块 | 1 | 国产 |
| 8 | 手控板 | 个 | 1 | 国产 |
| 9 | 输液架 | 个 | 1 | 国产 |
| 10 | 引流挂钩 | 个 | 6 | 国产 |
| 11 | 床垫 | 张 | 1 | 国产 |
| 12 | 控制器 | 个 | 1 | 国产 |
| 13 | 可伸缩第五轮 | 个 | 1 | 国产 |