技术要求

- 用于评估环境剂量当量率、防护评估的X射线(含低能、短时曝光)；

- 对低能辐射响应良好，能量响应范围能达到20keV-10MeV；

- ★显示屏幕可手动调节，也可根据环境的光线强弱自动感应调节背光；

- ★设备测量提示音频率根据环境辐射强度大小实时变化，易于判断；

- 测量数据支持一键保存，便于现场巡测记录、追溯；

- ★具有超阈声、光、振动报警功能，附加变频巡测声音提示；

- ★界面语音支持中英文双语，人机交互友好；

- ★产品设计具备自主知识产权，制造商具有辐射巡测仪相关专利证书；

- 满足《JJG393-2018 便携式X、γ辐射周围剂量当量(率)仪和监测仪》标准要求；

- 探测器：塑料闪烁体；

- 测量对象：X、γ；

- 测量范围：0.1μSv/h～10Sv/h（最小显示单位0.01μSv/h）；

- ★相对固有误差：≤±15%，提供第三方权威计量机构出具的报告佐证；

- ★重复性：≤5%，提供第三方权威计量机构出具的报告佐证；

- ★能量范围：20keV~10MeV，以（662keV Cs-137）作为参考，对不同能量的能量响应：

20keV-60keV：±30%；60keV-3MeV：±25%；3MeV-10MeV：±50%，提供低于18keV的能能量测第三方权威计量机构出具的报告佐证；

- ★可探测短时X脉冲辐射，可捕捉曝光时间低于5ms的脉冲射线，提供第三方权威机构测试报告佐证；

- 剂量率变化1.3Sv/s最小的脉冲响应时间：10ns；

- ★管电压额定为60kV，管电流为25mA时，X射线脉冲曝光时间从7毫秒到300毫秒之间依次曝光，仪器均能探测，且显示剂量率呈线性分布，提供第三方权威机构测试报告佐证；

- ★管电压额定为60kV，管电流为100mA时，X射线脉冲曝光时间从2毫秒到5毫秒之间依次曝光，仪器均能探测，且显示剂量率呈线性分布，提供第三方权威机构测试报告佐证；

- ★管电压额定为60kV，X射线脉冲曝光时间10毫秒时，管电流从10mA到25mA依次增加，仪器均能探测，且显示剂量率呈线性分布，提供第三方权威机构测试报告佐证；

- ★通讯方式：USB、蓝牙；

- ★供电方式：5号镍氢充电电池或5号干电池，外出作业没电可直接替换电池使用；

- 工作时间：≥28h；

- 尺寸：≤96mm×287mm×120mm；

- ★重量≤0.5kg，轻量便携。