| 微量注射泵技术参数 |  |
| --- | --- |
| *注射模式 | 流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，药物库，切换模式，编程模式，间断模式，微量模式，梯度模式 |
| 适用注射器 | 自动识别5, 10，20，30，50（60）ml注射器。预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义20种注射器品牌 |
| 注射精度 | ±2% |
| *KVO速度 | （0，0.10～10）ml/h,最小步进0.1ml/h，0表示关闭 |
| *注射速度 | 5ml 注射器：0.1-150ml/h， 10ml 注射器：0.1-300ml/h， 20ml注射器：0.1-600ml/h， 30ml 注射器：0.1-900ml/h， 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h。 最小步进0.01ml/h |
| 预置量 | （0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml； |
| *累积量 | 0-36000 ml |
| BOLUS流速 | 5ml 注射器：0.1-150ml/h， 10ml 注射器：0.1-300ml/h， 20ml注射器：0.1-600ml/h， 30ml 注射器：0.1-900ml/h， 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h， 最小步进最小步进0.01ml/h， |
| 冲洗速度 | 5ml 注射器：100ml/h， 10ml 注射器：200ml/h， 20ml注射器：400ml/h， 30ml 注射器：600ml/h， 50（60）ml 注射器：1200ml/h。 |
| *阻塞压力 | 具有动态压力显示功能，实时显示压力，压力12档可调 |
| 日志 | 不少于49500条历史记录 |
| 声光报警 | 阻塞、注射器脱落、开合异常、接近完成、注射完成、交流掉电、电池供电、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将近、推空、品牌错误、定时关机、待机结束、压力错误、电位器异常、电池故障、设备异常、注射器错误 |
| *组合功能 | 可叠加三通道、四通道、多通道泵，又可拆分为单泵使用。 |
| 性 能 | 具备KVO静脉畅通，快速注射，Anti-Bolus,防止误关机，药物库，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁功能 |
| 选配功能 | 护士呼叫，WIFI功能 ,专用管 |
| 安全等级 | I类CF型，IP×24（防溅水） |
| 功率 | 35VA |
| 尺寸 | 230*137*139（L*W*H）mm（不含紧固夹） |
| 净 重 | 1.7KG |
| 电 源 | 交流电源：100-240V 50/60Hz ；直流电源：DC12V±1.2V |
| 电 池 | Li-Polymer 7.4V 1900mAh，以5ml/h的速度连续工作时间大于5小时 |
| 环境条件 | 环境温度：5℃-40℃，相对湿度：20%-95%，大气压力：86.0-106.0 kPa |

带“*”号为重要不可偏离参数