**医用冷藏箱参数**

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1080L.

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃，设定温度4-6℃可调。\*

4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、10-12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

7、玻璃门电加热受箱内温度和环境湿度双重控制，避免不必要的加热，降低能耗。\*

8、自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。小于90度自关、大于90度停止，存取物品更方便。\*

9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、冷凝器脏堵等，有两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

10、进口品牌变频压缩机，进口品牌风机，安全、节能、可靠；\*

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求；

12、6路高精度传感器，包括上温、下温、控制、化霜、环温、冷凝器脏堵，有效保证温控的准确性；同时配备防低温机械温控器，保证箱内温度不会低于零度。\*

13、箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。\*

14、标配USB存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据；

15、产品标配远程报警接口、485接口。

16、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调

17、可选配物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。\*

18、机械锁加电磁锁双锁结构，更安全、更放心。\*

19、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

20、不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

21、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。

22、产品具备医疗器械注册证。