|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物需求一览表** | | | |
| 采购货物名称 | 数量 | | 货物参数 |
| CT球管 | 1套 | | 1.匹配东软 NeuViz 64In CT使用  2.热存储总容量:5 MHU  3.最高电压:140KV  4.最大毫安：520mA@80KV  5.焦点大小： Small：0.6\*1.2mm IEC60336  Large：1.1\*1.2mm IEC60336 6.靶材料：靶材料：钼锆钛合金,钨，铼，石墨 7.恒定最小固有过滤（等效AI）：0.5 mm Al @ 75 kV  8.高压发生器：最大50KW  9.X线球管阳极最大散热率：9.6kW  10.球管采用飞焦点技术 |
| 质保期 | | 一年或20万秒次，二者先到达日为球管保修的截止日期。 | |
| 服务要求 | | 1、供应商在国内设有售后服务点，售后由专职工程师进行维修，能够提供原厂正规服务,可保障售后服务。  2、球管须符合如下要求：所用球管为全新原装，球管型号与主机注册类型一致，并符合中国国家有关管理法规，须具有商检证明、合格证等合法身份，如CT产品注册证中的球管为进口产品，则要求提供球管报关单及箱单；并确保可溯源。  3、成交供应商免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训，须提供完整的用户手册。  4、现场维修人员须具有国家认可机构认证的此型号CT维修保养资质证书或设备原生产厂家此型号CT维修培训证书，维修人员到现场服务时须向采购人出示此型号CT维修资质证明，否则投标人有权拒绝此维修人员进行现场服务  5、验收：由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 | |

**车载CT球管技术参数**