短波紫外线治疗仪

技术参数：

*1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；

*2、紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm2 连续使用1000小时后，机器输出的强度≥15.6mw/cm2；

3、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

4、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

*5、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；

6、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；

7、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

*8、冷热阴极增强型照射器：

（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；

（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好；

（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。

9、独创小体表照射功能，专为小面积照射使用，用于治疗肛周感染、静脉炎、中心静脉插管、褥疮等；

*10、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

11、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2

12、紫外线辐射剂量：每秒紫外线辐射剂量≤0.02J/cm2 ;

设备配置

1、主机1台                     2、电源线1根

3、紫外线光导3根               4、体表照射器1个

5、体腔照射器1个               6、体表照射器连接线1根

7、体腔照射器连接线1根         8、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个

9、使用说明书、合格证等         10、台车1台