空氧混合器配空压机： 技术参数

空氧混合器是根据临床医护人员安全使用充分考虑不同氧浓度在临床应用中预防早产儿/新生儿视网膜眼底病（ROP）的发生而设计的设备。通过氧浓度调节避免长时间用纯氧所产生的不利因素。对新生儿、早产儿用氧提供安全、可靠的保证。

1.气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响;

2.氧浓度连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表；

3. 合金材料制成，抗氧化

4. 氧浓度21%-100%任意调节；

5. 氧浓度、流量分开调节；

6.表面经过阳极氧化处理；

7.供气压力不平衡报警；

8.氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100%

9.流量调节：0.1-1.1-10LPM

10.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa；

11.气源发生中断:声觉报警

12.压力差大于0.1MPa声觉报警

13.报警时间：>60s

14.报警燥声:  >57dB(A)

15.医用空压机,空氧混合器配套使用，提供医用压缩空气源

16.医用空气压缩机

17.排气压力：≤0.7MPa

18.输出压力：0.25MPa~0.40MPa

19.流量：≥25L/min

20.整机噪音值：<55dB(A)