短波治疗仪

技术参数

1、正常工作条件：

a） 环境温度			   5℃～40℃；

b） 相对湿度			   ≤80%；

c） 大气压范围			86kPa～106kPa；

d） 电源额定电压和频率	AC220V±22V， 50Hz±1Hz；

e） 额定输入功率      	900VA；

f） 连续工作时间			4h；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、配备特殊设计的电场耦合板，连接稳定，绝缘强度高；

4、配备特殊设计的高频振荡腔体，提高容器瓶稳定性和提高振荡效；

5、能量调谐以百分比显示（%），细微调控，更加精准，谐振点比传统电子表显示更加直观清晰；

6、设备具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至50W或低于20%额定输出功率；

7、工作频率：27.12MHz±0.6%；

8、三种治疗模式：连续输出、脉冲-疏、脉冲-密；

9、脉冲调制频率为：70Hz或350Hz，允差15%；

10、额定输出功率（连续波）为：200W±20%；

11、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档，各档允差±10%；

12、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化±10%。

配置清单

| 序号 | 名称 |  |  | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  | HW-2401C | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 |  |  | 3*0.75-2.8m | 根 | 1 |
| 3 | 电极板 | 大号 |  | HW-240 | 个 | 2 |
|  |  | 中号 |  | HW-240 | 个 | 2 |
|  |  | 小号 |  | HW-240 | 个 | 2 |
| 4 | 电极板毛毡 （电极板内衬垫用） | 大号 |  | HW-240 | 片 | 4 |
|  |  | 中号 |  | HW-240 | 片 | 4 |
|  |  | 小号 |  | HW-240 | 片 | 4 |
| 5 | 电极板布套 |  | 大号 | HW-240 | 个 | 2 |
|  |  |  | 中号 | HW-240 | 个 | 2 |
|  |  |  | 小号 | HW-240 | 个 | 2 |
| 6 | 电极板绑带 |  |  | HW-240 | 个 | 3 |
| 7 | 电极线 |  |  | HW-240 | 条 | 2 |
| 8 | 测试用日光灯管 |  |  | 6W | 支 | 1 |
| 9 | 网电源保险丝 |  |  | Φ6*30mm F4AL250V | 个 | 4 |
| 10 | 灯丝电源保险丝 |  |  | φ5*20mm F1AL250V | 个 | 4 |
| 11 | 屏极高压保险丝 |  |  | φ5*20mm F500mAL250V | 个 | 2 |
| 12 | 合格证 |  |  | / | 份 | 1 |
| 13 | 保修卡 |  |  | / | 份 | 1 |
| 14 | 说明书 |  |  | / | 份 | 1 |
| 15 | 使用注意事项 |  |  | / | 份 | 1 |
| 16 | 签收单（2联） |  |  | / | 份 | 1 |
| 17 | 防尘罩 |  |  | HW-2401C | 个 | 1 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |