**熏蒸治疗机技术参数**

1、额定电压：AC220V频率：50Hz

2、额定功率：≤1800W

3、噪音：≤60db

4、安全类型：Ⅰ类B型

5、工作环境：

a:湿度5℃—40℃

b:相对湿度≤80℃

c:大气压700hpa—1060hpa

※6、具备中药熏蒸功能、温水冲洗、热风烘干、自动清洗管路、自动泵药功能等。

※7、采用4.3寸液晶屏进行各种参数显示，全程智能语音导航提示，分手动和自动两种操作模式。

8、药液箱与加热器完全分离，使用循环式加热方式。

9、仪器可自动依序对患者进行熏疗、温水冲洗、热水吹干、等步骤。

10、熏疗温度调节旋钮旋至最大，开机5min后，熏疗蒸气温度可达43℃±2℃，最高温度不超过50℃，若温度达到50℃时，有报警提示声。

11、开机5min后，热风温度可达43℃±2℃，最高温度不超过50℃，若温度达到50℃时，有报警提示声。清洗时，开机1min后出水口处水温可达37℃±2℃。

12、清洗时，喷咀调到柱状，水柱可达1m以上（从喷咀处垂直向上量）。

13、熏蒸治疗机最大载荷100kg，持续1h，不得变形。

14、药水杯内药液少于50ml时，可自动断电。

※15、治疗工作时间：0-99min可设置。

16、一次性坐垫圈红外感应自动换垫，避免交叉感染。

适应症：

1、内痔、外痔、混合痔

2、肛门瘙痒、肛周湿疹

3、肛周发炎疼痛

4、肛肠术后理疗等肛门疾病

5、肛周清洁，肛周日常保健

6、妇科和前列腺等疾病