**病人监护仪招标参数**

1. 产品具备国家三类医疗器械注册证，可用于监护新生儿患者
2. ★一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理
3. ★**≥10**英寸电容式触摸屏，屏幕亮度自动调节
4. 可升级智能语音助手，通过语音指令执行“测量血压”、“大字符屏”、“冻结波形”、“关闭报警”等无菌操作
5. 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温
6. 3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电
7. 支持≥25种心律失常分析，包括房颤分析
8. 具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的HR、QT分析
9. 具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位
10. ★无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式
11. 具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）
12. 可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态
13. 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群
14. 具有报警集中设置功能，图形化报警显示
15. 可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性，滴速测量范围：5～200滴/分（常规管1mL=20滴）
16. 具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥3000个参数报警事件，≥2400组NIBP测量结果存储，3000个ARR事件以及事件发生时刻相关的参数波形
17. ★具备≥72小时全息波形存储与回顾功能
18. 具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分
19. 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时
20. 具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网
21. 它床观察可支持15台以上床边机
22. ★监护仪设备支持升级物联网功能，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告