# 空气波压力循环治疗仪

1. ★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求
2. ★治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min可调
3. 手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间
4. 充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用
5. 支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活
6. ★治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择
7. ★主机重量≤2.0kg,具有≤4.3英寸彩色触摸屏
8. 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息
9. 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用
10. 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示
11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测
12. ★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全
13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作4小时
14. ★可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能
15. 通过CFDA和CE认证，设备使用寿命为10年