**电动手术台 招标参数**

|  |
| --- |
| **一、产品名称：**电动手术台 |
| **二、适用范围：**适用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位用，尤其适用于眼科手术使用。 |
| **三、性能要求：**  1、手术台采用优质304不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求；  ★2、手术床采用电动推杆驱动机制，可电动调节台面升降、台面前后倾、背板转折等3组主要动作；  3、手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈；  4、刹车采用机械脚踏刹车，无电或故障时，可迅速解锁，移动手术床；  5、头板调节采用机械齿形结构，调节方便，安全稳定；  6、电源AC220V 50Hz，功率200VA，进液防护分类IPX4。 |
| **四、技术参数要求：**  ★1、主要技术参数：  1）台面长度≥2050mm；  2）台面宽度（不含导轨）≥550mm；  3）台面最低高度（不含床垫）≤550mm;  4) 台面升降行程≥250mm;  5) 台面前倾（头高脚低）≥30°，后倾（头低脚高）≥20°；  6）背板上折角度≥80°；  7）头板上折角度≥60°，下折角度≥90°；  8）腿板下折角度≥90°，外展角度≥90°。 |
| **五、功能及技术先进性要求：**  1、手术床采用电动推杆驱动，安全可靠，无漏油，运行平稳，噪音小；  2、手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于透视摄影；  3、标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；  4、标配80mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性；  5、腿板采用进口气弹簧助力调节，操作方便，安全稳定；  ★6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证。（提供以上双管理体系认证证书） |
| **六、质量要求：**  ★1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证;  ★2、 电动手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及EMC检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；  3、维修响应时间≤12小时；  ★4、制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）。 |
| **七、配置清单：（其他附件按需配置）**  1. 电动手术台（眼科型）1台  2. 电源线 1根  3. 手持控制器1个  4. 说明书1件  5. 合格证1件 |