电动妇产综合手术台（产病一体床）招标参数

1、采用知名品牌电机驱动，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、蹲位等多种体位的分娩方式。

2、外观整体流线型设计，具有多功能护栏和升降背板（提供专业第三方出具的产病一体床外观证明），整体外部无裸露的螺钉和电线等。

★3、背部、膝部、整床高低升降、头部倾斜四个动作均为电动控制，背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也达到一个合理角度，使产妇更加舒适。（提供四组电动动作的控制面板实物图片）

★4、采用速度可控背板释放装置，背板的释放速度控制在设定的范围内，同时具有较强的抵抗负载变化的能力。（提供专业第三方出具的产病床速度可控背板释放装置的认证证书及制造商关于CPR标志的产品彩页）

5、采用先进的多功能护栏（提供专业第三方出具的有关多功能护栏证明），护栏外侧面贴供医护人员控制，护栏内侧面贴可供孕妇自行对床体进行操作，采用气弹簧助力，一步式简便操作。

6、控制面贴各动作控制键除配有象形示意图外还加有中文标识，方便识别。内侧控制面贴为倾斜式设计，符合人机工程视线范围，操作更加便捷合理，且具有发光功能，以保证夜间或者光线不好的情况下操作按键的准确。

7、面贴设有地光灯功能，地光灯设置在床体下方，产妇起夜时可打开地光灯，光质好不刺眼，体现人性化关怀。（提供厂家印刷版产品彩页有关地光灯证明）。

8、底座具有四个大载重双面脚轮，采用专业设计的脚轮锁定机构，能够同时实现四个脚轮的同时锁定和解锁，床两侧均可完成操作，并有明显的标识指示刹车状态。（提供专业第三方出具的关于脚轮锁定机构的证明材料）

9、床体头部外侧具有推手支架，坚固耐用，便于推送一体化产床，同时具有输液架安装座，加有防撞轮设计，防止碰撞时产生不必要的损坏。

10、产病一体床腿板能电动升降，采用平行四边形结构设计，解决了腿板升降中大范围平行偏移的问题。（提供关于产病一体床腿板电动升降结构的第三方认证）

11、搁腿架托腿架配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。采用隐藏式结构，可根据产妇状态及分娩状态分别可左右开闭，满足各种需求。

12、高承重辅助台可快速拆卸，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作，可选配与床体随时对接的新生儿安全托1个。

13、坐式助产把手可隐藏在臀板下方，收放自如。

14、床垫材质为高密度记忆棉材料，防水、柔软，防腐、防臭，易清洗。

15、配置蓄电池，可供断电后操作使用

16、制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，产品通过FDA、CE认证等。

17、制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证（提供认证复印件加盖制造商公章）。

18、技术参数：

（1）床体尺寸： 长度2300 mm 宽度1030/ 960mm (护栏升起/护栏降下)

（2）床面尺寸： 长度1950 mm  宽度860 mm

（3）床面高度： 最低≤525 mm  最高≥910 mm（不含床垫）

（4）床面后倾角度：≥10°

（5）背板上折角度：≥65°

（6）座板上折角度：≥15°

（7）床面后倾角度：≥10°

（8）腿板升降距离：≥175mm

（9）腿板外摆角度：≥90°

（10）腿板上折角度：≥90°

（11）护栏升降距离：≥390mm

（12）承重：≥220kg

19、产品配置

（1）床垫1套

（2）可拆卸式脚垫1套

（3）分体式多功能护栏2个

（4）整体脚部及腿部支撑架2个

（5）助产把手2个

（6）快速CPR装置1套

（7）污物盆1个

（8）输液架1个

（9）夜光灯1套

（10）蓄电池1套

（11）移动式高度可调新生儿安全托1个