**放大电子上消化道内窥镜技术参数**

1、观察方向：0°(直视)

2、视野角度：≥140°/接近56°

\*3、观察景深：接近1.5mm-2.5mm/正常3～100mm

\*4、头端部外径：Ф≤9.9mm

5、插入最大部外径：Ф≤9.8mm

6、有效长度：≥1100mm

7、全长：≥1400mm

8、弯曲角度 上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°；

9、钳道直径：Ф≥2.8mm

\*10、图像传感器 CMOS图像传感器生产超高清图像

\*11、附送水：具备附送水方便医生操作

12、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备

13、防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，有效避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。