生物显微镜参数

1、HCS无限远光学系统

2、10x目镜一对，双目屈光度可调，视野数大于等于22mm

▲3、目镜筒，瞳距最大不小于75mm；

4、物镜转盘最多可装6位物镜，兼容M25螺纹物镜；

▲5、物镜：平场消色差物镜组一套。

4x  N.A ≥0.10 工作距离≥15mm

10x N.A. ≥0.25，工作距离≥17.6mm

20x N.A. ≥0.40

40x N.A. ≥0.65

▲6、载物台行程76mm*50mm，可随时左右互换，无须专门左手物台；带浅色高硬度金属陶瓷物台，双玻片夹

7、超长寿命LED冷光源照明，无须更换耗材寿命长达20000小时

8、电动高级聚光镜，N.A. 0.90，带彩色标记对应物镜颜色，方便调节；可同时适用明场、暗场、相差、偏光等多种观察方式

▲9、多功能调焦旋钮，粗中细三档调焦，调焦旋钮高度可调，带限位锁定和扭矩调节

10、对称操作设计主机，载物台XY调焦手柄与调焦旋钮在同一直线，减轻操作疲劳。

▲11、光强记忆功能，光亮度随物镜转换调节最佳使用亮度，无须人工干预

▲12、机身带十一个快捷按钮，方便切换物镜，带Toggle模式可自定义双物镜自由切换；

▲13、自动全能聚光镜，低倍镜观察下自动移出顶镜，无须人工干预；N.A. 0.90，带彩色标记，可同时适用明场、暗场、相差、偏光等所有观察方式