# 结肠途径治疗机参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数 | | | | | | |
| 输入电压 | 220V±10% | 输入频率 | 50±1Hz | 输入功率 | | <2KVA |
| 输入水压 | （0.15～0.45）MPa | 工作压力 | （5～15）KPa | 工作流量 | | （0～60）L/h |
| 加热温度 | 36℃ | 温度偏差 | ±1.5℃ | 安全分类 | | Ⅰ类B型 |
| 二、功能 | | | | | | |
| 功能项目 | | 功能内容 | | | 说明 | |
| 1.注水温度及压力自动控制，自动监测显示 | | a).温度控制精度±1.5℃； b).压力控制精度1Kpa。 | | | 温度、压力、流量实时显示和控制。 | |
| 2.恒温水专利 | | 24小时恒温水设定 | | | 建议使用温度范围36℃-38℃ | |
| 3.多重安全保护 | | a).温度有：欠温、过温、限温保护； b).压力有：过压保护、超压保护； c).电气有：24V控制电路、接地、漏电开关保护； d).缺水保护，并有声响提示。 | | | 温控器多重温度保护：如设定温度为37℃,35.5℃以下欠温、38.5℃以上为过温都不向人体注液。40℃+1.5℃为限温，自动断电。 | |
| 4.高、低位注液选择 | | ①  低位注液有过压保护和超压保护； ②  高位注液有过压保护和超压保护。 | | | 兼顾一般治疗和严重便秘治疗 | |
| 5.故障自动报警及处理 | | 超温、超压、缺水、自动报警及自动处理功能。 | | |  | |
| 6.机、电一体化 | | 内置滤水系统、加热系统。 | | | 1. 纤维棉、活性炭过滤，送紫外线杀菌； 2. 水加热； 3. 药液加热。 | |
| 7.加药液功能 | | ➀药液温度显示和控制；  ➁电动控制注入预置药液。 | | | 容量：500ml  分格100ml  量杯刻度显示药液容量 | |
| 8.水洗时间可设定和显示 | | 根据需要设定治疗时间，治疗过程实时显示治疗时间，治疗完毕有音乐提示。 | | |  | |
| 9.可与臭氧治疗机联合使用 | | 提供接口和控制 | | | 10〜15毫克/升浓度 | |
| 10.具有面板和线控器操作功能 | | 线控器操作有：注水/注水停、注药/注药停、呼唤功能、补光灯和撮像头开关。 | | |  | |
| 11.新月外形专利 | | 高强度玻璃钢外壳经久耐用 | | | 造型美观优雅 | |
| 12.人体工学治疗床 | | 多体位治疗更舒适 | | | 弯腿、抬腿、座、蹲 | |
| 13.专利球头注液管 | | 1厘米球头直径，5孔出水，高弹性导管，插入肛门（3～4）厘米，易插入、异物感降低、舒适感高，不易堵管脱管。 | | |  | |
| 14.注液口防污专利 | | 注液口在便槽上方有防污盖，防止交叉感染 | | |  | |
| 15.深型便槽 | | 防止排出物反弹，避免交叉感染 | | |  | |
| 16.优质床垫； | | 防水耐磨皮革，高弹性聚氨酯床垫； | | |  | |
| 17.LED显示排出物 | | 高清19寸LED显示器，可实时观察排出物、或观看养生保健美容介绍、或欣赏视频歌曲； | | |  | |
| 18．专利管道化排污、排臭 | | 管道排污、排臭气，无异味；独立管道排气臭； | | | 有明管与暗管选择 | |
| 19.冲水功能 | | 冲走便槽污物 | | |  | |
| 20.清洁花洒 | | 清洁便槽 | | |  | |