胃肠动力治疗仪 核心技术参数

一、控制部分

1、显示器 21.5 寸，  USB 接 口 ≥1 个，硬盘≥120G，10.2 寸触摸显示屏。

2、可存储病人信息，报告管理，打印报告，可提供胃/肠模式、 胃肠起搏频率、 音乐曲目选项、强度调节，音量大小、时间设定、运行/停止等选项；

3、提供胃肠起搏音乐模式和普通模式两种疗法： 音乐模式： 胃肠起搏强度调节范围 0-15 档； 普通模式： 胃肠起搏强度调节范围 0-30 档；

4、 胃肠强度：可调；

5、输出通道：4 路中频输出，2 路音乐疗法输出；可同时治疗 2—4 名患者。

6、提供数字化合成音乐电技术：音乐强度可调范围：0-15 档；

7、提供中医穴位电疗法：穴位强度可调范围：0-30 档；

8、治疗时间可以根据病人情况自主设置治疗时长为：0-99 单位：分钟；

二、技术部分

- 1、工作频率

*1.1 普通模式：载波频率 2000HZ, 占空比 40%,允差±10%；调制波为方波； 胃模 式调制波频率 0.05HZ，允差±15%；肠模式调制波频率 0.2HZ，允差±15%。

1.2 音乐模式：载波频率 2000HZ, 占空比 40%,允差±10%；调制波频率：随机。

1.3 调制频率范围：不窄于 0HZ-150HZ

1.4 调制波形：载波为方波，具有方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿 波、等幅波。

- 2、输出电流

2.1 在基准负载下，普通最大输出电流应不大于 30MA，音乐输出最大电流不大于 20MA，允差±10%。

2.2 输出电流调节方式：触摸屏递增递减 (99 档，每档 1MA

- 3、定时功能

3.1 普通模式：单次治疗时间默认为 30MIN，允差±2MIN，0MIN~99MIN 内可调,步

进为 1MIN，时间结束， 同时关闭输出。

音乐模式：单次默认治疗时间为 30MIN,允差±4MIN，0MIN~99MIN 内可调，步 进为 1MIN，时间结束， 同时关闭输出

3.2 对于 500Ω的负载电阻，普通的输出幅值 0V~45V，音乐输出幅值 0V~50V， 允差 20%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压不超过 500V。

3.3 将治疗仪的所有输出调至最大值，然后使每对输出端子开路运行 10MIN，再 短路运行 5MIN，治疗仪必须还能正常工作。

3.4 单脉冲输出能量

对于 500Ω的负载电阻，脉冲宽度≤0.1S，每一脉冲的能量≤300MJ 3.5 电源电压波动

电源电压波动±10%对电极片的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的 影响，必须不大于±10%。

3.6 输出闭锁

治疗仪具有自动复位功能，在供电短时中断后又恢复的情况下，输出幅度控 制器应在最小位置，否则治疗仪不得有能量输出

3.7 采用双向方波更接近人体自然胃肠电波形；

3.8 输出幅值 ≤±50V；

3.9 使用温湿度 +5℃~+40℃ ， ≤80%RH；

3.10 使用大气压力 700HPA~1060HPA；

3.11 运输和保存温湿度 -5℃~+45℃ ，≤90%RH；运输和保存大气压力 500HPA~ 1060HPA；

3.12 连接口雷默插头；

3.13 可同时治疗 2—4 名患者；

3.14 提供音乐疗法，可聆听音乐，舒缓病人焦躁、抑郁等情绪，起到更好的治 疗效果；可以外置音频。

3.15 点击“运行”后即可自主运行，无需陪护；设定时间到，  自动报警并停止 运行。

- 其他部分

- 1、采用专业医用材质，提升用电安全性；

2、一体式推车，方便移动；

3、应具有《医疗器械注册证》的合格产品。

4、为保证系统稳定性及兼容性，提供软件著作权登记证书证明文件

5、 电磁兼容性：符合电磁兼容性 (EMC) 国家标准，提供相应证明文件。

6、生产企业具有良好的生产和质量保障能力：通过了 ISO 13485、ISO9001 质量 管理体系以及职业健康安全管理、环境管理体系等认证证书，提供有效期内的证 明文件。