空气压力循环治疗仪

一、技术参数：

1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

3、结构形式：台式、手提二合一结构（可装配撑杆底座）。

4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、工作腔数：4腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；

主机可同时支持2个4腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置。

7、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

8、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

9、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。

11、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

- 定时功能：定时时间为1min～99min，步距为1min，误差为±2％，最大应不大于1min。

- 过压保护：治疗仪具有过压保护措施，保证在单一故障状态下能够在套筒和连接管路中产生的最大压强，不大于240mmHg。

- 安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

- 套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

- 设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

设备配置清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 4腔单排连接管组成-左-白色 | 1根 |  |
| 4腔双排连接管组成-左-白色 | 1根 |  |
| 4腔上肢叠加套筒组成-公头 | 1件 |  |
| 4腔下肢叠加套筒组成-左-公头 | 1件 |  |
| 4腔下肢叠加套筒组成-右-公头 | 1件 |  |
| 上肢套筒衬布-无纺布 | 1件 |  |
| 下肢套筒衬布-无纺布 | 2件 |  |
| 配件收纳袋 | 1只 |  |
| 手控触发器 | 1个 |  |
| 电源线 | 1根 |  |
| 使用（技术）说明书 | 1本 |  |
| 简易操作说明 | 1份 |  |
| 成品检验报告 | 1份 |  |
| 产品合格证 | 1张 |  |
| 产品保修卡 | 1张 |  |
| 三证 | 1份 |  |
| 安装验收单 | 1份 |  |