**干眼恒温熏蒸治疗仪参数**

▲1、用于眼科干眼症治疗，药物溶液通过超声振动形成微米雾滴，使其悬浮于气体中形成气雾剂，从而直接、持续、 全面的将药滴作用于患者眼球角结膜的一种治疗干眼的方法。（该设备注册证有明确干眼症治疗适用范围）

▲2、恒温熏蒸治疗仪同时具有恒温中西药冷熏、恒温中西药热熏功能。

(a)恒温热熏温度调节范围为40℃～44℃，误差±1℃

(b)恒温冷熏温度调节范围为7℃～15℃，误差±1℃

3、中文操作显示触摸屏幕≥9寸，操作简便，方便医护使用。

▲4、设备有温度监测功能，屏幕分别有设置温度和实际出雾温度显示，治疗过程中屏幕能实时查看出雾温度，确保冷热雾温度稳定。

5、有安全装置，当治疗仪喷雾口温度超过45℃时或者低于6℃时，治疗仪会有安全保护，有提示声音。

6、雾化时间可调节，15分钟、20分钟、25分钟和30分钟四个时间档位，误差均在±30S；雾量可调节，出雾量可设置1-3挡位。

7、设备具有当雾化盒缺水时,治疗仪具备提示且自动关闭功能。

▲8、雾化药水槽于机身隐藏式设计，避免患者接触。

9、雾化机身具有雾化管道及眼罩挂耳处，便于医护人员使用。

▲10、设备是使用年限≥10年，满足高年限使用要求。(需要设备铭牌或说明书佐证)

1. 设备侧面有放水口，旋转放水口螺丝，可对设备内雾化水箱内液体进行排放。
2. 雾化管道采用一体式纺织布加厚材质，具有出雾保温作用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 喷雾管 | 根 | 2 |
| 4 | 喷雾眼罩 | 套 | 10 |
| 5 | 说明书 | 本 | 1 |
| 6 | 合格证 | 张 | 1 |
| 7 | 防尘罩 | 件 | 1 |

干眼恒温熏蒸治疗仪-配置单