医用血液冷藏箱参数

- .*总有效容积: ≥629L

- .外部尺寸约（宽*深*高）约: 765*940*1980mm

- .内部尺寸约（宽*深*高）约: 645*680*1455mm

- .装载量: ≥312袋400ml

- .采用立式设计，存放方便，节省空间。

- .*微电脑控制，箱内温度恒定控制在(2-6℃)范围内，控温精度0.1°C，高清液晶触摸大屏显示，观察方便。

- .显示：数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

- .风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

- .*多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）

- .冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- .具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

- .配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。

- .*压缩机：变频压缩机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

- .冷凝风机：冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

- .*不锈钢内胆设计，防腐可靠。

- .门：大视角三层玻璃发泡门体设计，表层玻璃带LOW-E膜，降低传热效率，25℃、85%湿度下无凝露。

- 门锁结构，标配机械锁。

- .后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

- .箱内6个高精度传感器，同时增加防低温机械温控器，有效保证温控的准确性。

- .箱内设置照明灯，外部独立灯开关。

- .*标配USB接口。

- 6层搁架，高低可调，注塑血筐,带隔板（保持血袋立放）。

- .*内置智能血液管理APP，箱内血液信息实时掌控。

- 24. 具有医疗器械注册证。