放射治疗定位装置技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 碳纤维一体化底座 | 1.1 适用于颅内、头颈、胸腹、下腹部、乳腺等部位肿瘤放疗仰卧体位固定 1.2 主体长度≥120cm、宽度≥50cm、厚度≥2cm，易于进入常规孔径CT和MRI，重量≤4kg *1.3 主体材质为进口碳纤维原料 1.4 设计有头脚方向头枕调节适配器，满足不同身高患者体位固定要求，调节档位≥5 1.5 体宽方向有调节档位≥3个，满足不同体型患者固定要求 1.6 设计有颈胸部定位膜，固定范围需包括鼻尖以上至剑突以下 *1.7 针对乳腺癌调强放疗的特点，患者可仰卧平躺，定位膜固定头部及腹部，乳腺器官裸露不受挤压，头部偏向健侧固定可保证锁骨上靶区治疗精度和重复性，提供临床案例数据 *1.8 碳纤维面部分穿透系数100cm 源轴距附加10cm固体水（6mv≥0.986)，提供测试照片数据 1.9 可拆卸腹膜固定块高度≥4cm,摆位扣膜过程不受大腿内侧阻挡 1.10 设计有定位垫重复固定工具，使得塑形垫/真空袋可以结合定位膜进行固定，提高定位精度和摆位重复性 1.11 设计有卡销式真空袋固定，真空袋背面有定位柱与固定架孔位结合，确保固定效果和摆位重复性 1.12 体膜固定条低于底板表面，体形偏胖患者背部舒适性不受固定条影响 1.13 固定架表面印有摆位标记线，边缘有刻度线，最小刻度值≤1mm *1.14 固定架背面设计有适配条凹槽可通过适配条居中锁紧在扫描床/治疗床上，适配条凹槽数量≥3 *1.15 可升级扩展乳腺俯卧体位固定、盆腔俯卧体位固定、腹部加压呼吸运动管理、头部立体定向放疗固定等功能组件 |
| 碳纤维 手臂支撑架 | 2.1 与一体化固定架配套使用，用于胸部/腹部/乳腺放疗时上举手臂的支撑，长≤490mm，宽≤540mm，高≤290mm，易于进入常规孔径CT，质量≤3Kg 2.2 主要材质 底板：碳纤维；手臂托：铝合金；腕托：POM工程塑料 *2.3 手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体 2.4 手臂支撑架需配置2个手臂托，左右各1个 2.5 手臂托调节档位：头脚方向≥5个；左右方向≥5个；俯仰角档位≥6个 2.6 手臂托可旋转角度≥±80度 2.7 手臂支撑架需配置2个腕托，左右各1个 2.8 腕托支撑高度可调节档位≥5个 2.9 手臂支撑架底板每边腕托的定位孔≥18个 |
| 俯卧盆腔泡绵组件 | 3.1 与一体化固定架配合使用，用于盆腔肿瘤俯卧放疗体位固定 3.2 组合尺寸长≥1440mm、宽≥405mm、高≥141mm 3.3 主体材质高弹泡棉，外表喷涂橡胶漆 3.4 酒精擦拭清洁及消毒不对漆面造成损坏 3.5 头枕仰角可调，头枕角度调节档位≥3，使患者体位更舒适 3.6 头、体两段分体式设计，腹部镂空调节档位≥4 3.7 裆部具有分腿固定器，对患者进行纵向定位，改善头脚方向摆位误差 3.8 设计有真空袋配套使用，改善患者放疗过程舒适性，防止患者放疗过程中移动 *3.9 有临床病例体现小肠剂量与OAR相当，定摆位误差≤2mm 3.10 设计有真空袋适配槽，保证真空袋的固定效果好摆位重复性 |
| 透明头枕 | 4.1 适用于仰卧体位头部支撑固定，透明塑料材质 4.2 通过两侧孔位与固定架结合使用 4.3 每套A-F六个高度尺寸 4.4 吸塑一体成型工艺，不变形开裂 4.5 内部镂空设计减少头枕对射线的衰减 |
| 塑形垫 专用头枕 | 5.1 结合头颈肩定位垫配套使用，适用于仰卧体位，透明塑料材质 5.2 通过两侧孔位与固定架结合使用 5.3 设计有特定凹凸结构对定位垫有限位固定作用 5.4 吸塑一体成型工艺，不变形开裂 5.5 内部镂空设计减少头枕对射线的衰减 |
| 塑形框 | 6.1 结合头颈肩定位垫配套使用，适用于仰卧体位，金属材质 6.2 通过两侧孔位与固定架结合使用 6.3 设计有特定的凹凸结构对定位垫有辅助成型和限位作用 |
| 铝合金适配条 | 7.1 用于将固定架居中锁紧在扫描床/治疗床上，国际标准规格 7.2 铝合金材质 7.3 通过偏心轮与特定凹槽结合固定 7.4 适用于瓦里安加速器或同规格床板结构 |
| 塑形垫固定条 | 8.1 与一体化固定架配套使用，用于真空袋、塑形垫的限位固定 8.2 塑料材质，可用于CT、MR、直加等场景 8.3 通过定位柱与定位孔结合固定在特定位置 |

产品配置单

| 名称 | 数量 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 碳纤维一体化底座 | 2套 | 碳纤维底板+头枕垫片+分腿固定器+头枕适配器 |
| 碳纤维手臂支撑架 | 2套 | 手臂支撑架底板+一套手臂托（含左右）+一套腕托（含左右） |
| 俯卧盆腔泡绵组件 | 2套 | 可调头枕托+分腿器装配体+腿部垫+俯卧盆腔下半段+适配条2+俯卧盆腔上半段+螺纹把手2+分腿片 |
| 透明头枕 | 2套 | 一套共6个,分A-F不同高度六种规格 |
| 塑形垫 专用头枕 | 2个 | 定位垫专用头枕 |
| 塑形框 | 1个 | 塑形头框 |
| 铝合金适配条 | 4根 | 适配条 |
| 塑形垫固定条 | 4根 | 塑形垫固定条 |