**泌尿电子内窥镜系统技术参数**

**1.主机**：

1.1一体式影像控制器集成：包括摄像控制器，高亮度LED冷光源，21寸高分辨率监视器，适配同品牌其他电子内窥镜。兼容全高清光学镜摄像头，可适配所有品牌的硬性光学镜或纤维软性镜。

1.2图像处理功能：BCR图像去红（色）增强功能。

1.3输出分辨率：不低于1920dpi×1080dpi （30Hz）。

1.4输出接口：DVI×1，HD-SDI×2。

1.5灯泡色温：5000K-6500K。

1.6自动识别同品牌电子镜子类别及序列号，自动累计工作时间。

1.7具备录像和拍照存储功能，标配≥64G高速U盘，也可换接SD卡或图像工作站。

1.8高清摄像头，1个

1.9导光束，1根

1.10变焦卡口1个

**2.硬性电子输尿管硬镜**：（1套）

**2.1**外径：7.5/9Fr.

**2.2**器械通道：φ1.6mm

**2.3**工作长度：425mm

**2.4**视向角：0°

**2.5**视场角：75°

**2.6**输出像素：1920×1080

**2.7**输出接口：SDI、DVI、HDMI

**2.8**消毒篮1个

**3.**电子膀胱肾盂镜：（3套）

**3.1**视向角：0°。

**3.2**视场角：110°。

**3.3**景深：5- 50 mm。

**3.4**尖端部外径：7.2 Fr。

**3.5**尖端部设计：锥形头端。

**3.6**插入部外径：8.5 Fr。

**3.7**工作长度：670 mm。

**3.8**弯曲角度：上弯285°，下弯285°。

**3.9**图像质量：高清画质。

**3.10**使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜。

3.11消毒篮2个。